# Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů

Účastník:

# Obchodní firma/jméno

Sídlo/místo podnikání

IČO

Právní forma

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Nákup modulu OTDR pro platformu FTB-2 k reflektometru OŘ PHA 2025“, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré následující požadované technické parametry:

| Zboží | Požadované technické parametry | Výrobce * | Model (typ, označení) * |
| --- | --- | --- | --- |
| - Doplňující měřicí modul single mode včetně software pro reflektometr EXFO FTB-2-PRO-S1-128G-RF | Technická specifikace:. Měřicí modul OTDR. - Vlnové délky alespoň (nm): 1310 ± 20/1550 ± 20/1625 ± 10. - Dynamický rozsah min. (dB): 39/39/39. - Identifikační mrtvá zóna max. (m): 0,5. - Útlumová mrtvá zóna max (m): 2,2. - Rozsah vzdálenosti min (km): 0.1 do 400. - Šírka pulzu min (ns): 3 do 1000. - Linearita do (dB/dB): ±0,03. - Prahová hodnota útlumu min (dB): 0,01. - Rozlišení útlumu max/min (dB): 0,001. - Vzorkovací rozlišení alespoň (m): 0,04 do 10 - Vzorkovací body až 256 000 - Nejistota vzdálenosti (m): ±(0,75 + 0,0025 % x vzdálenost + vzorkovací rozlišení) - Přesnost odrazivosti min (dB): ±2 - Typické obnovování při měření v reálném čase alespoň (Hz): 4 - Vyměnitelný výstupní konektor - Měřicí aplikace OTDR včetně technologie pro přehledné zobrazení schématu měřené trasy - Nezbytnost je kompatibilita s platformou EXFO FTB-2-PRO-S1-128G-RF - Rozměry max. 200 mm x 50 mm x 200 mm. Jedná se o zásuvný modul do stávajícího měřícího přístroje.. |  |  |

*doplní dodavatel

Součástí dodávky bude i doprava do místa plnění uvedená v kupní smlouvě, předvedení, proškolení obsluhy jak na instalaci, ovládání, tak na provádění běžné údržby a aktualizace.