Příloha č.1  Výzvy na předložení nabídky na zakázku malého rozsahu s názvem ,, NÁKUP MĚŘÍCÍCH ZAŘÍZENÍ NA KONTROLU DÝCHACÍ TECHNIKY A PROTICHEMICKÝCH ODĚVŮ“  č.j. 12847/2018–SŽDC–HZS-OOS

Technická specifikace měřících zařízení na kontrolu dýchací techniky a protichemických obleků

Měřící zařízení musí umožňovat měření statických parametrů dýchacích přístrojů s maskami v souladu s normou ČSN EN 137 a měření  plynotěsných ochranných obleků v souladu s normou ČSN EN 943 a ČSN EN 464.

Měřící zařízení musí umožňovat kompletní i dílčí zkoušky následujících prostředků:

- celoobličejové masky (těsnost, otevírací tlak výdechového ventilu)

- plicní automatiky (těsnost, nárůst nízkého tlaku, otevírací tlak, spínací tlak, statický přetlak)

- vzduchové dýchací přístroje (statický středotlak, nárůst středního tlaku, vysokotlaká zkouška těsnosti)

- protichemické ochranné obleky (těsnost protichemického obleku, těsnost ventilů obleku)

Zřízení musí být vybaveno pevnou zkušební hlavou bez nutnosti nafukování s integrovaným držákem masek s adaptéry standardu Dräger/Gallet a anatomicky tvarovanou vyměnitelnou obličejovou částí, vyrobenou z elastického (gelového) materiálu pro rychlé a jednoduché utěsnění lícnice ochranné masky.Pro snadnou obsluhu musí být zařízení vybaveno minimem ovládacích prvků (maximálně 2 páčky) a integrovaným digitálním časovačem. Součástí nabídky musí být adaptéry a příslušenství pro zkoušky komponentů IDP značky Dräger.

Zařízení musí být vybaveno softwarem, který ve spojení s PC vede uživatele snadno průběhem celého testu, přičemž výsledky měření nelze v jeho průběhu ovlivnit ani upravit.

Software musí umožňovat archivaci zkušebních protokolů bez možnosti jejich zpětných úprav nebo změn a musí být kompletně lokalizován do českého jazyka.Připojení k PC musí být řešeno pomocí USB kabelu.

Zařízení musí být provozuschopné a garantovat přesnost a správnost měření minimálně v rozmezí následujících okolních podmínek:

- teplota vzduchu: +10 °C až +40 °C

- atmosférický tlak vzduchu: 850 mbar až 1400 mbar

- relativní vlhkost vzduchu: max. 70 %

Maximální rozměry provozně připraveného zařízení: (D x Š x V) 300 x 515 x 335 mm

Maximální hmotnost zařízení:  6 kg

Požadavky na analogový středotlaký manometr:

- rozsah měření: 0 bar až 16 bar

- dělení stupnice: 0,5 bar

Požadavky na analogový nízkotlaký manometr:

- rozsah měření: -15 / 0 / +25 mbar

- dělení stupnice: 0,5 mbar

- třída přesnosti: 1,0

Zařízení musí umožňovat budoucí doplnění či rozšíření o následující příslušenství:

- transportní brašna

- sada pro pevnou montáž na pracovní stůl

- skener čárového kódu

- příslušenství pro zkoušky přetlakových protichemických ochranných obleků

Součástí dodávky je 12 ks vysokotlakých senzorů a 6 ks kotevních držáků k pracovnímu stolu.